{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["WI"],"props":{"creator":"Gentle","last_modified_by":"SUNKK","company":"xxx"},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"WI","index":0,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,3,1,6],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,8,2,9],[3,0,3,2],[3,3,3,6],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"WORK INSTRUCTION",{"$nulls":3},"Doc.No.","WI-xxx"]
[{"$nulls":7},"Rev. No.",0]
[{"$nulls":3},"เรื่อง  ","การวิเคราะห์ระบบการวัด ",null,null,"หน้าที่ ","1/1"]
["บริษัท xxx",null,null,"Stability",{"$nulls":3},"Effective date:",null,"xxx"]
[]
["  คุณสมบัติด้าน Stability"]
[null,"คุณสมบัติด้าน Stability ของระบบการวัด หมายถึง คุณสมบัติด้านอายุการใช้งานของอุปกรณ์การวัด โดยพิจารณาจาก"]
["ความผันแปรโดยรวมในระบบการวัดที่ได้จากการวัดชิ้นงานมาสเตอร์ชิ้นหนึ่งตลอดช่วงเวลา"]
[]
["  รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงาน"]
[null,"1. ทำการหาค่าอ้างอิง ที่สามารถสอบกลับได้ ถ้าไม่มีให้เลือกชิ้นงานที่มีค่าอยู่ระหว่างค่ากลางของค่าการผลิต"]
[null,"2. ในช่วงเวลาหนึ่ง (วัน หรือ สัปดาห์) ทำการวัดตัวอย่างอ้างอิง 3-5 ครึ้ง ซึ่งขนาดตัวอย่างและความถี่ควรจะอยู่บน"]
[null,"    พื้นฐานความรู้ในระบบการวัดนั้นๆ"]
[null,"3. พล็อตข้อมูลลงบนแผนภูมิควบคุม Xbar - R ใน ใบประเมินค่า Stability (FM-AP-01-25)"]
[null,"4. สร้างพิกัดควบคุม และประเมินเงื่อนไขการออกนอกการควบคุม"]
[]
["  เงื่อนไขการออกนอกการควบคุม"]
[null,"1. ถ้า R-Chart ออกนอกเส้นควบคุม สามารถบ่งชี้ได้ว่า ไม่มีเสถียรภาพในการวัดซ้ำ ซึ่งอาจเกิดจาก มีชิ้นส่วนบางอย่างหลวม"]
[null,"    หรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์บางอย่างได้"]
[null,"2. ถ้า Xbar-Chart ออกนอกเส้นควบคุม สามารถบ่งชี้ได้ว่า ไม่มีเสถียรภาพในการวัดให้ไม่เกิดความเอนเอียง (Bias)"]
[null,"    ซึ่งอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยให้มีการสอบเทียบใหม่"]
[]
["  สาเหตุของการที่เครื่องมือมีค่า Stability ไม่ดี"]
[null,"1. เครื่องมือวัดถูก Calibrate ไม่ถี่เพียงพอ"]
[null,null,"การแก้ไข: เพิ่มความถี่ในการ Calibrate โดยปรับแผนการ Calibrate"]
[null,"2. เครื่องมือวัดเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา"]
[null,null,"การแก้ไข: เสนอให้ผู้จัดการโรงงานพิจารณาจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือใหม่"]
[null,"3. การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไม่ดีเพียงพอ"]
[null,null,"การแก้ไข: เพิ่มความถี่หรือรายการตรวจเช็คเครื่องมือวัด โดยปรับแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด"]
[null,"4. เครื่องมือวัดมีความไวต่อสิ่งแวดล้อมเช่น อุณหภูมิ, แสง เป็นต้น"]
[null,null,"การแก้ไข: ศึกษาคุณลักษณะของเครื่องมือ ถ้าพบว่ามีความไวต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใด ให้ควบคุม"]
[null,"5. เครื่องมือ, เครื่องวัด หรืออุปกรณ์จับยึดสึกหรอ หรือบิดเบี้ยว"]
[null,null,"การแก้ไข: ตรวจสอบหัวจับของเครื่องดึงก่อนเช็ค และจับชิ้นงานให้อยู่ตรงกลางของหัวจับทุกครั้ง"]
[null,"6. เครื่องมือที่ใช้ มีคุณภาพไม่ดี"]
[null,null,"การแก้ไข: เสนอให้ผู้จัดการโรงงานเปลี่ยนชนิดหรือยี่ห้อของเครื่องมือวัดเป็นแบบที่ดีขึ้น"]
[]
["ผู้จัดทำ ...............................................",null,null,"ผู้ตรวจสอบ ...............................................",null,null,"ผู้อนุมัติ ..............................................."]
["วันที่ ...................................................",null,null,"วันที่ ...................................................",null,null,"วันที่ ..................................................."]