|  | DOCUMENTATION CONTROL |
| --- | --- |
| Class Description | : | Calibration and Maintenance | Doc No. | : | SOP-05-001 |
| Document Description | : | ระบบควบคุมเครื่องมือวัด Control of monitoring and measuring devices | Revision | : | A |
|  |  |  | Page | : | 1 of 11 |
| Requester’s Name | : | Adisorn Phiwphong | Effective Date |
| Signature | : |  |  |
| DOCUMENTATION CHANGE APPROVAL |
| Initiate | Change | Obsolete |
| Approval | Name | Signature | Date |
| Procurement Manager | Sermsook Senbour |  |  |
| Office Manager | Pinwarun Panatchayapond |  |  |
| Quality Management Representative | Adisorn Phiwphong |  |  |
| All information herein is company proprietary and property of Milford (Thailand) Co.,Ltd. It shall not be reproduced or copied unless as expressively permitted or directed by Milford (Thailand) Co.,Ltd. |

1.	วัตถุประสงค์ (Purpose)

1.1	เพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าเครื่องมือวัดได้รับการตรวจสอบ ควบคุมและรักษาให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องอยู่เสมอ

1.2	เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเครื่องมือวัดที่มีการสอบเทียบสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติได้

2.	ขอบเขต (Scope)

2.1	เป็นการอธิบายถึงการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมกระบวนการตรวจสอบต่างๆ

2.2	ใช้ควบคุมเครื่องมือวัดของ บริษัท มิลฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

3.	อ้างอิง (Reference)

3.1	คู่มือคุณภาพ  (Quality  Manual)

3.2	ข้อกำหนด ISO 9001 :  2008  ข้อ 7.6 ( Requirement 7.6 of ISO 9001: 2008 )

4.	คำนิยาม (Definition)

4.1	External Calibration หมายถึง การสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ทางบริษัทจ้างให้		สอบเทียบให้ เนื่องจากบริษัทไม่มีความสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

4.2	Internal Calibration หมายถึง การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นการภายในโดยบริษัท มิลฟอร์ด 			(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการสอบเทียบจะต้องดำเนินการตาม SOP ที่กำหนดและสามารถสอบ			เทียบไปยังมาตรฐานสากลได้

4.3	ID Code หมายถึง หมายเลขประจำเครื่องมือวัด ซึ่งจะชี้บ่งชนิดของเครื่องมือ , ลำดับของเครื่องมือนั้นไว้เป็นอย่างดี

4.4	บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด	หมายถึง รายการเครื่องมือวัดทั้งหมดที่ยังมีการใช้งานในโรงงานทั้งหมด

4.5	แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด	หมายถึง แผนที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดและได้รับการอนุมัติจาก QMR หรือผู้มีอำนาจ

5.	ผู้รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)

5.1	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Quality Management Representative ;QMR)

    - กำหนดแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งหมด

    - ทวนสอบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

    - ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดกรณีที่ผลการสอบเทียบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

5.2	เจ้าหน้าที่ QA

- นำเครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบไปตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในแผนควบคุมคุณภาพ

5.3	เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

- จัดเก็บ บำรุงรักษา เครื่องมือวัดที่ใช้งานผลิตทั้งหมด

6.	วิธีการปฏิบัติ (Procedure)

6.1	การขอซื้อเครื่องมือวัด

6.1.1	กรณีขอซื้อเครื่องมือวัดใหม่

- หน่วยงานที่ต้องการซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดความต้องการลงใน“ใบขอซื้อเครื่องมือวัด”

- ส่งมายัง QMR เพื่อพิจารณารายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- นำเอกสารที่ผ่านการทบทวนจาก QMR แล้วส่งไป General Manager พิจารณาทบทวนในด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย

- เมื่อ General  Manager ทำการ Approve ก็สามารถส่งไปให้ฝ่ายจัดซื้อทำการเปิด P/O สั่งซื้อต่อไป

6.1.2	กรณีขอซื้อเครื่องมือวัดใหม่ทดแทนเครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย

- จะต้องนำเครื่องมือเก่าออกจากหน้างานและยกเลิกออกจากระบบ ในที่นี้จะต้องเขียนใบยกเลิกเครื่องมือวัดออกจากระบบด้วย

- ดำเนินการต่อเช่นเดียวกันกับข้อ 6.1.1

Note : การพิจารณาซื้อเครื่องมือวัดจะใช้เกณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนตามที่ระบุไว้ใน Drawing เป็นหลัก และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 6.3

6.2	การกำหนดรหัสเครื่องมือวัด (Identification Code; ID Code)

QMR จะเป็นผู้กำหนดหมายเลขเครื่องมือวัดตามนี้

รหัสเครื่องมือวัด  :  XX-YY

XX             หมายถึง   	กลุ่มเครื่องมือวัด

YY             หมายถึง   	ลำดับหมายเลขของเครื่องมือวัด

6.3	การพิจารณาความจำเป็นในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

6.3.1	ถ้าเครื่องมือวัดที่นำไปใช้ในการตัดสินใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่า Accepted หรือ Rejected โดยตรงจะต้องดำเนินการสอบเทียบทั้งหมด ซึ่งทาง QMR จะจัดทำบัญชีรายการเครื่องมือวัด และจำแนกเครื่องมือวัดให้ชัดเจนด้วยการติดสติ๊กเกอร์สีเขียว

6.3.2	กรณีเครื่องมือวัดที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อการตัดสินคุณภาพโดยตรงในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ถือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสอบเทียบ ทาง QMR จะจัดทำบัญชีรายการเครื่องมือวัดที่ไม่ต้องสอบเทียบ และจำแนกเครื่องมือให้ชัดเจนโดยการติดสติ๊กเกอร์ “NCR”

6.4	หลักเกณฑ์พิจารณาความละเอียดของเครื่องมือวัด

- ความละเอียดเครื่องมือวัดจะต้องเพียงพอสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่จะต้องตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน หรือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

- ความละเอียดที่นำไปใช้งานจะต้องเป็น 3 – 10 เท่าของค่าเผื่อที่กำหนดไว้ (Tolerance) ยกตัวอย่างเช่น

Spec 		200 mm ± 1 mm

Tolerance	1	mm

ความละเอียดจะต้องมีอย่างน้อย	1/10 – 1/3 	=	0.1 – 0.33

หมายถึง จะต้องใช้เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดอย่างน้อย 0.33 ถึงจะวัดงานที่มีค่าเผื่อที่ 1 mm

- ความละเอียดของเครื่องมือวัดขึ้นมาจากคู่มือหรือข้อมูลเฉพาะของเครื่องมือวัดนั้นๆ

6.5	การวางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด

6.5.1	นำบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัดนำมาประกอบในการจัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี

6.5.2	QMR พิจารณาอนุมัติแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด

6.6	การเรียกเครื่องมือวัดมาสอบเทียบ

6.6.1	QMR จะเรียกเครื่องมือวัดมาสอบเทียบล่วงหน้าอย่างช้า 1 เดือน ก่อนที่จะครบกำหนดสอบเทียบ

6.6.2	สำหรับเครื่องมือวัดบางตัวที่มีความจำเป็นต้องใช้อยู่ตลอดเวลาทาง QMR จะพิจารณาให้ใช้เครื่องมือวัดตัวอื่นที่เป็นชนิดเดียวกัน ที่มีความละเอียดเท่ากัน สามารถทดแทนกันและผ่านการสอบเทียบแล้ว

Note	:QMR อาจพิจารณาเช่ายืมเครื่องมือวัดจากที่อื่นมาเพื่อให้ใช้งานเป็นการชั่วคราวได้ตามความเหมาะสม

6.6.3	ในกรณีที่เครื่องมือวัดชำรุด เสียหาย มีค่าคลาดเคลื่อน หรือพบสิ่งผิดปกติใดๆก่อนถึงวันเรียกสอบเทียบ ให้แจ้งทาง QMR พิจารณาตรวจสอบหรือส่งเครื่องมือวัดนั้นไปซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบต่อไป

6.7	การสอบเทียบเครื่องมือวัด

6.7.1	การสอบเทียบภายนอก (External Calibration)

1)	ส่งเครื่องมือวัดออกไปสอบเทียบภายนอกบริษัท

QMR ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบภายนอกบริษัท

2)	เข้ามาทำการสอบเทียบภายในบริษัท

QMR ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่ออนุญาตให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากภายนอกนำเครื่องมือและอุปกรณ์มาสอบเทียบภายในบริษัท

6.7.2	การสอบเทียบภายใน (Internal Calibration)

- การสอบเทียบจะต้องดำเนินการตาม SOP การสอบเทียบแต่ละเครื่องมือวัดที่กำหนดไว้

- เมื่อสอบเทียบแล้วจะต้องออกใบรายงานการสอบเทียบเช่นเดียวกันกับส่งไปสอบเทียบยังห้องปฏิบัติการสอบภายนอก

- จะต้องมีการทวนสอบผลการสอบเทียบทุกครั้งที่มีการสอบเทียบ

6.8	การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

- QMR ทวนสอบผลการสอบเทียบจาก Calibration Report โดยเทียบกับค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

- ชี้บ่งสถานการณ์สอบเทียบภายหลังการสอบเทียบ

  - เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ติดป้าย “สอบเทียบผ่าน”

  - ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ติดป้าย “สอบเทียบไม่ผ่าน”

- หากผลการสอบเทียบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด QMR จะต้องนำเอาเครื่องมือวัดออกจากบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัดตามข้อ 6.10

6.9	การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดที่มีผลการสอบเทียบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

6.9.1	การดำเนินการกับผลิตภัณฑ์

- กักผลิตภัณฑ์ไว้ก่อนตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (QP-00-006)

- นำเครื่องมือวัดตัวอื่นที่สอบเทียบผ่านไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซ้ำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างรับเข้า ระหว่างผลิต หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอส่งมอบหรือรอขาย

- แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไป

6.9.2	การดำเนินการกับเครื่องมือ

- พิจารณาปรับแต่งและทำการสอบเทียบอีกครั้ง

  - นำออกจากบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัดพร้อมทั้งติดป้าย “Out of Order”

- กรณีต้องการใช้งานจะต้องมีการอนุมัติให้ใช้ค่าแก้จาก QMR ก่อนถึงจะนำไปใช้ได้ และจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

6.10	การบันทึกประวัติเครื่องมือวัด

  - เมื่อสอบเทียบเครื่องมือวัดเสร็จเรียบร้อยให้นำผลการสอบเทียบใน  “Calibration Report” มาบันทึกใน “ประวัติเครื่องมือวัด และทำการติดสติ๊กเกอร์รับรองผลและส่งกลับหรือให้หน่วยงานต้นสังกัดมารับเครื่องมือต่อไป

  - เครื่องมือวัดที่ผ่านการซ่อมบำรุงจะต้องมีประวัติการซ่อมบำรุงเช่นเดียวกันกับการสอบเทียบ

7.	ประวัติการแก้ไข (Revision History)

| Revision | Description | Initiate/Revised by |
| --- | --- | --- |
| A | Initiate | Adisorn P. |

8.	เอกสารบันทึก/เอกสารแนบ (Record/Attachment)

8.1	FO-10-016_บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด

8.2	FO-10-017_แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด

8.3	FO-10-018_ใบขอซื้อเครื่องมือวัด

8.4	FO-10-019_ใบขออนุมัติยกเลิกการใช้งานเครื่องมือวัด

เอกสารแนบที่ 1 (8.1)

บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด

เอกสารแนบที่ 2 (8.2)

แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด

เอกสารแนบที่ 3 (8.3)

ใบขออนุมัติซื้อเครื่องมือวัด

เอกสารแนบที่ 4 (8.4)

ใบขออนุมัติยกเลิกการใช้งานเครื่องมือวัด